附件：

技术参数及配置要求

婴儿辐射保暖台技术参数及配置要求

一、功能要求：

1、具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

2、设置温度与皮肤温度可分屏显示；

3、具备独立的超温保护系统；

4、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

5、婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

6、具有自检功能，多种故障报警提示；

7、前面板具有温度校正功能；

8、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

9、婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

10、具有数据储存功能；

11、具有APGAR评分计时功能；

12、具有RS-232接口。

二、主要技术参数：

1、工作电源：AC220V/ 50HZ

2、输入功率：≤700VA

3、控温方式：预热、手控、肤温三种控制

4、肤温控温范围：32℃~37.5℃

5、肤温显示范围：5℃~65℃

6、控温精度：≤0.5℃

7、皮肤温度传感器精度：±0.3℃内

8、床面温度均匀性：≤2℃

9、辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动

10、婴儿床倾斜角度：无级可调

11、APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声提示

12、故障报警：超温、偏差、传感器、断电、设置、检查、系统等

13、环境温度：18℃~30℃

14、环境风速：< 0.3m/s