附件：

牙科综合治疗椅技术参数及配置要求

一、技术参数要求：

- 牙科椅

1．1、最低椅位470±10mm,最高椅位730±10mm;

椅位载重量≥130kg(不含治疗机)；

椅位升降速度≥8mm/s,升降平稳；

坐垫后倾角度≤10°；

靠背俯仰97°至170°。

1．2、头枕可调整，头枕伸缩长度小于120mm,头枕前倾角度20°，后倾角度40°。

★1．3、整机噪音≤70分贝，传动电机采用进口静音直流电机。

1．4、手控四个方向椅位操作方式，具有微机控制系统。

1．5、符合人体功能学的原理，皮垫采用进口人造皮，无缝一次压制成型。

1．6、采用低电压控制，操作电压在24V，保证医生和病人的安全，且具有椅位互锁安全功能。

2、治疗机

2．1、全电脑控制、平面操作开关面板，方便带教和操作。

2．1．1、椅位控制：分别有上升、下降、后仰、前倾功能，自带有3个记忆位。

2．1．2、热水器控制：点动操作开、关，具有自动恒温关闭功能。

2．1．3、漱口给水控制：点动操作开、关，自学习定量给水设定功能。

2．1．4、痰盂冲水控制：点动操作开、关自动定时关闭功能，关闭时间可自行设定。

2．1．5 、X 光看片灯控制：手动操作开、关。

2．2、器械盘

2．3、助手侧置

2．3．1、一支强吸，一支弱吸，一支三用枪，带副控助手操作系统。

2．3．2、吸唾管能轻易取下清洁消毒。

2．4、冷光无影灯

2．4．1、无影灯分二档，可调试，低档≥15000LX，高档≥20000LX，在距光源700mm照明区内温升小于8℃，色温：5000 kelvin.

2．5、二度重烧全瓷痰盂，易清洁，可高温消毒。

2．5．1、全瓷痰盆，易清洁，易消毒，永保清洁。

2．5．2、全瓷痰盆具有倾斜度，便于病人漱口，吐痰。

2．5．3、痰盆下水速率≥4L/min.

2.6、配置可调式医生座椅一把，可调节高度，移动灵活。

2．6．1、医师椅最大载重量≥130KG。

- 配置要求：

| 1、自动、恒温漱口给水系统 | 一套 |
| --- | --- |
| 2、三用枪（冷、热）两把 | 各一支 |
| 3、强、弱吸唾器 | 各一套 |
| 4、LED感应口腔冷光灯 | 一套 |
| 5、低压直流观片灯 | 一套 |
| 6、可转动式陶瓷盂盆 | 一套 |
| 7、手机净水系统 | 一套 |
| 8、医生转椅 | 一张 |
| 9、坐垫 | 一张 |