附件

参数：

| 一、车型参数及配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品型号名称 |  |  |
| 车辆技术参数 |  |  |  |
| 1 | 车体尺寸 mm: | ≥4963×2000(长×宽)，★≤2500(高) |  |
| 2 | 医疗舱内尺寸 mm: | ≥2360×1750×1600(长×宽×高) |  |
| 3 | 轴距 mm： | ≥2933 |  |
| 4 | 车辆满载总质量 kg: | ≥3300 |  |
| 5 | 车辆整备质量 kg: | ≥2400 |  |
| 6 | 悬挂系统 | 麦费逊式独立前悬，霍奇基斯后悬 |  |
| 7 | 最小离地间隙mm: | ≥165 |  |
| 8 | 最小转弯半径m： | ≥4.6 |  |
| 9 | 燃油种类: | 柴油 |  |
| 10 | 油箱容积（L）： | ≥80 |  |
| 11 | 发动机型号 |  |  |
| 12 | 工作方式: | 直列四缸高压共轨增压中冷柴油 |  |
| 13 | 排气量 ml: | ≥2402 |  |
| 14 | 额定功率 kw(hp)/rpm: | ≥85/3500 |  |
| 15 | 最大扭矩 Nm/rpm: | ≥310/1750-2200 |  |
| 16 | 排放标准: | 国Ⅳ |  |
| 17 | 驱动方式 | 后轮驱动 |  |
| 18 | 变速器: | MT82变速器（5或6速手动变速器） |  |
| 19 | 最高时速 km/h: | ≥130 |  |
| 20 | 轮胎规格型号 | 215/75R16C |  |
| 21 | 制动系统 | 前通风盘式，后实心盘式 |  |
| 22 | 额定载客（含驾驶员） | 3-7 |  |
| 车辆主要配置 |  |  |  |
| 23 | ABS8.0+EBD |  |  |
| 24 | 中控锁 |  |  |
| 25 | 前排电动门窗 |  |  |
| 26 | 驾驶座（主）安全气囊 |  |  |
| 27 | 遥控钥匙 |  |  |
| 28 | 驾驶室原厂冷暖系统 |  |  |
| 29 | 倒车雷达 |  |  |
| 30 | 同色保险杆 |  |  |
| 31 | PATS电子防盗系统 |  |  |
| 二、医疗舱内外配置 |  |  |  |
| 序号 | 描 述 |  | 数量 |
| 车身涂装 |  |  |  |
| 1 | 白色车身+红色强效反光带及急救图徽 |  | 1 |
| 2 | 左侧医疗舱玻璃及右侧末侧窗为黑色不透明玻璃，医疗舱其余窗户上贴玻璃膜2/3 |  | 1 |
| 警报、照明系统 |  |  |  |
| 3 | 100W警报器 |  | 1 |
| 4 | 车顶前部长排蓝色强光双闪警灯 |  | 1 |
| 5 | 车顶尾部安装圆柱型蓝色警灯,安装后整体高度不得超过2.5米. |  | 2 |
| 6 | 车顶尾部外场照明灯 , 安装后整体高度不得超过2.5米. |  | 2 |
|  | 车订俩侧外场照明灯 |  | 2 |
| 7 | 医疗舱内部LED射灯 |  | 2 |
| 8 | 医疗舱内部LED方形照明灯 |  | 4 |
| 9 | 尾部安装倒车摄像头 |  | 1 |
| 10 | GPS电子导航、电子定位系统，可视倒车系统 |  |  |
|  | 中央电源分配系统 （由主电瓶、辅助电瓶、智能充电控制装置、带充电功能正弦波逆变器、电控箱、线束、控制面板构成。） |  |  |
| 11 | 车用紧急启动控制装置：当主电瓶在低于12V无法正常启动时，按住紧急启动开关可以借助辅助电瓶令汽车迅速启动。 |  | 1 |
| 12 | 智能充电控制装置：1确保主电瓶的正常充电；2自动断开避免发电机过载，延长发电机寿命；3辅助电瓶独立工作，避免偷耗主电瓶电能。 |  | 1 |
| 13 | 免维护蓄电池（12V/70A） |  | 1 |
| 14 | 正弦波逆变器 逆变功能： 容量：1kva 输入电压：140v—280v 输入频率：40-70hz 逆变输出电压：220VAC±3% 逆变输出频率：50HZ±2% 直流电压：12V 输出波形：纯正弦波 失真度：≤3% 转换时间：≤4ms自动转换 充电电流：充电电流10amp CPU控制充电，智能充电 过载保护：超载100—120%，25秒后自动锁机；超载120—200%，1秒后自动锁机；超过＞200%，4ms后自动锁机。 浪涌功率：2kva 符合标准：国家标准及以上 |  | 1 |
| 15 | 交直流（220V、12V）电源插座组 |  | 2 |
| 16 | 外接电源（220V/16A防水、带防护盖)，配15米移动电缆 |  | 1 |
| 17（选配，单独报价） | 配置不得低于一下标准： 安装集成开关控制面板： 照明灯开关 交流电/直流电切换 换气系统 时钟：数字式显示，时间、室内温度、室内湿度 |  | 1 |
| 18 | 汽车低压电线束：符合国家汽车行业标准QC/T 29106-2004 |  | 1 |
| 19 | 电控箱：利于维护保养的模块集成设计，且在220V电源输出端装有漏电及短路保护器 |  | 1 |
| 医疗舱配置 |  |  |  |
| 20 | 紫外光灭菌灯（停车熄火后，先按下灭菌灯的绿色电源开关，再按下红色启动开关，灭菌灯将在延时1分钟后工作，30分钟后自动关闭。） |  | 1 |
| 21 | 医疗舱独立冷暖气系统 |  | 1 |
| 22 | 医疗舱双向换气系统（进出风） |  | 1 |
| 23 | 医疗舱内壁加固防撞处理 |  | 1 |
| 24 | 侧门上车头部防撞保护 |  | 1 |
| 25 | 医疗舱顶部安装黄色尼龙抗菌扶手 |  | 1 |
| 26 | 医疗舱顶部输液挂架 |  | 1 |
| 27 | 医疗舱保温隔热层 |  | 1 |
| 28 | 驾驶室与医疗舱安装分隔墙：带可推拉窗户 |  | 1 |
| 30 | 医疗舱前部安装座椅 |  | 1 |
| 31 | 医疗舱左侧组合柜：a上药械柜b固定急救设备柜 |  | 1 |
| 32 | 医疗舱左侧吊柜：四个钢化玻璃外拉门，配4个圆型抽屉锁，8支气动撑杆。 |  |  |
| 33 | 医疗舱右侧安装2人座长条椅，配安全带。 |  | 2 |
| 34 | 医疗舱所有柜门安装抽屉锁：带自锁功能 |  | 1 |
| 35 | 医疗舱所有柜板采用厚度为15mm的轻质板材 |  | 1 |
| 36 | 10升氧气瓶（车载） |  | 2 |
| 37★ | 救护车多功能氧气汇流排：采用耐高压金属管连接控制面板，控制面板位于医疗舱的左前方，靠近医生的位置，它装有：（投标文件中需提供本部位的实物相片及原理图纸说明，否则视为负偏离） 吸氧用终端（1个）连接湿化器（1个），呼吸机用的终端（1个）连接呼吸机专用接头（1个）。 两个氧气压力表，流量表，一个切换开关：方便查看两个压力表的情况，使用切换开关可对两个氧气瓶（组）进行切换。 两个减压阀：一个为吸氧用（两输出），一个为呼吸机用（两输出）。 |  | 1 |
| 38 | 医疗舱地板：耐酸、碱、防火、防滑、防静电 |  | 1 |
| 39 | 2KG灭火器 |  | 1 |
| 专用器械设备 |  |  |  |
| 40 | 自动上车担架、铲式担架 |  | 1 |
| 41 | 诊箱 |  | 1 |
| 42 | 药品柜：用于放置各种抢救药品 |  | 1 |
| 43 | 楼梯专用椅 |  | 1 |
| 44 | 存放骨折固定垫、外伤包、新生儿暖箱、心电监护除颤仪、转运呼吸机的位置 |  |  |
| 45 | 输液导轨或吊瓶架，照明灯 |  |  |
| 46 | 新生儿暖箱、心电监护除颤仪、转运呼吸机做出详细的规格参数以及价格，可提供中、高端两种品牌供医院选择。 |  |  |
| 47 | 救护车内所需医疗设备尽可能齐全的做出清单列表，内容包含品牌、型号、规格等相关信息供医院选择 |  |  |

交货地点：昆明

交货周期:按医院要求.